
手持式X射线荧光光谱仪技术参数
1、X射线管：靶材铑（Rh）靶，激发电压≥50千伏，管功率≥4W。

★2、探测器：≥25mm2硅漂移探测器（SDD），采用超高速探测器电子BOOST™技术。

3、4.3寸Ban view Anti 彩色背光触摸屏，Linux简体中文操作系统。

4、测量点尺寸：直径≤10毫米。

5、操作温度：-10℃~50℃。

6、仪器有自动计时检测功能，无须长按开关，按照设定时间，自动测量。

7、数据处理系统：内存≥16G，有USB、蓝牙和无线网络传输功能，下载到U盘或电脑保存为CSV格式或防修改的PDF格式以确保最终数据完整性，可以使用特定报告生成器建立自定义报告。通过app可以把结果轻松分享，云服务实时安全导出结果并随时随地获取访问。可以通过云账户管理手持X射线荧光光谱仪设备的数据。

8、13种操作语言可选：英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、波兰语、俄语、西班牙语、简体和繁体中文，任意语言可以在机器内选择并自动切换，无需单独安装语言软件。

★9、分析方法：同时拥有工厂预装的基本参数法和多种预置的结果可追溯的经验系数法，具有针对土壤、矿物等分析方法，可选合金分析功能和贵金属分析功能以及稀土矿分析功能等。
10、显示图谱功能：可显示检测图谱，并用标配PC软件，可在电脑上进行元素图谱分析。

11、结果画面显示至少包含以下内容：分析结果以%或PPM表示、标准偏差STD值、相应牌号及牌号限定范围显示、超出或低于含量范围值彩色警告显示、关注元素优先显示，标配集成摄像头。
12、可调整结果界面：可选择报告元素及显示顺序，调整小数点有效数字和标准偏差STD值，可选择是否显示牌号等。

13、分析元素范围：元素周期表中镁元素到铀元素。

★14、可同时显示包括Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Pd, Cd, Sn, Sb, Ba, Ta, W, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U等40种元素。

15、测定值平均功能：可自动计算2~50个测量结果的平均值，并能显示和储存单个检测结果和平均结果。

16、仪器校正曲线：元素可分含量区间进行校正，确保测试结果更接近真实值。
★17、电池系统：配有2节充电Li电池，每节电池工作时间10-12小时。

18、电量指示功能：电池和电脑操作屏幕上都具有电量指示显示。

19、辐射安全装置：密码开机保护、红外样品位置感应装置、故障安全警视灯、具有计数率传感器、无样品自动停止测试。

20、仪器重量：不大于1.3公斤，含电池不大于1.5公斤。

★21、符合EU标准，能适应野外恶劣的工作环境，一体化设计，较好的三防性能，获得IP54（NEMA 3）防水防尘可靠性认证（有第三方相关检测报告）; 根据MIL-STD-810G进行运输跌落试验、功能冲击和振动试验。
22、 有多种形式的智能筛选功能，可以从海量数据中，快速方便搜索到需要的结果。

23、仪器具有位置感应功能及GPS定位模块，方便使用和保护仪器。
24、可快速更换窗口膜片，无需工具，无螺丝刀刺穿探测器窗口的风险；配置集成计算机，提高可靠性，无活动部件；配置大型散热片，即使在高温条件下也能获得最大的可靠性，无需等待探测器冷却；在屏幕、分析仪机头和手柄周围安装橡胶，可以提供额外的冲击保护，并可防止从不平整表面滑落。
25、产品标准配置：
	描述
	Quantity

	主机 
	1

	土壤应用（土壤  FP法）；包括1个带证书的土壤 CRM，空白样品和结果报告
	1

	矿物应用（矿物FP法/矿物 LE FP法）；包括1个带证书的采矿 CRM和结果报告
	1

	校准软件，用于用户特定的经验校准
	1

	CRM SS316 标准块，用于能量校准
	1

	锂电池6.2 Ah
	2

	充电器和外部转接头（澳大利亚，英国，美国和欧洲的插头适配器）
	1

	窗口膜（5片装）
	1

	背景板
	1

	轻型防辐射罩
	1

	轻型支架和安全防护罩（便携支架）
	1

	集成摄像头
	1

	集成GPS
	1

	携带式仪器箱
	1

	肩挂绳
	1

	腕带
	1

	U盘（8G）
	1

	USB 线缆
	1

	带有文件、证书、用户和安全手册的校准文件夹（存储USB存储卡）
	1

	蓝牙和无线装置
	1


★26、为保证产品质量，提供设备生产厂家售后服务承诺书及销售授权书。

