 SC(WCH)系列
数控超级恒温槽

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

    地址：宁波国家高新技术区木槿路65号　邮编：315013

    电话：0574-87134807　87133995　

    传真：0574-87113393　　

    HTTP//：www.scientz.com    E-mail:zhf@scientz.com

1、 技术参数

	型号
	温度

范围

（℃）
	温度

波动

（℃）
	数显

分辨率

（℃）
	工作槽尺寸

（mm×mm×mm）
	容积

(L)
	槽

深度

(mm)
	循环泵

流量

（L）
	工作槽

开口
	排水口
	总功率

(KW)

	SC-5A
	室温~95
	±0.2
	0.1/0.01
	240×140×150
	5
	150
	内循环
	130×130
	有
	0.7

	SC-15
	室温~100
	±0.05
	0.1/0.01
	300×240×200
	14.4
	200
	6
	235×160
	有/无
	1.0

	SC-15A
	室温~200
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	300×240×200
	14.4
	200
	6
	235×160
	无
	1.6

	SC-15B
	室温~200
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	300×240×200
	14.4
	200
	6
	235×160
	无
	1.6

	SC-20
	室温~100
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	500×300×150
	22.5
	150
	6
	310×280
	有
	 1.0

	SC-20A
	室温~200
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	500×300×150
	22.5
	150
	内循环
	310×280
	无
	1.8

	SC-20B
	室温~200
	±0.5
	0.1/0.01
	500×300×150
	22.5
	150
	6
	310×280
	无
	1.8

	SC-25
	室温~100
	±0.05
	0.1/0.01
	280×250×300
	21
	300
	6
	235×160
	有
	1.0

	SC-25A
	室温~200
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	280×250×300
	21
	300
	内循环
	235×160
	无
	1.8

	SC-30
	室温~100
	±0.05
	0.1/0.01
	400×330×230
	30
	230
	6
	310×280
	有
	1.5

	SC-30A
	室温~200
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	400×330×230
	30
	230
	内循环
	310×280
	无
	2.0

	ZC-10
	室温~100
	±0.1
	0.1/0.01
	280×190×200
	10
	200
	6
	180×160
	有
	1.0

	ZC-18Q
	室温~100
	±0.05
	0.1/0.01
	320×275×200
	18
	200
	6
	250×230
	有
	1.2

	WCH-10
	50~105
	±0.1
	0.1/0.01
	200*300*180
	10
	180
	13
	175×135
	有
	1.2

	WCH-15
	室温~100
	±0.05
	0.1/0.01
	300×240×200
	14.4
	200
	13
	175×135
	有
	1.0

	WCH-30
	50-105
	±0.1
	0.1/0.01
	400×330×230
	30
	230
	13
	310×280
	有
	1.5

	WCH-15A
	80-180
	±0.03
	0.1/0.01
	300*230*200
	15
	200
	13
	235×160
	无
	2

	SC-50C
	室温~100
	±0.1
	0.1/0.01
	680*600*300
	12
	/
	/
	420×420
	有
	2

	SC-30C
	室温+5~200
	水±0.1

油±0.2
	0.1/0.01
	400×330×230
	30
	30
	外循环
	310×280
	无
	2.0


2、 概况

数控超级恒温槽是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、高等院校、科研机构等研究部门，及高等院校，工厂实验室及计量质检部门。 

3、 特点：

1. 本机采用智能微机控制、操作简单、温度稳定性好、有温度超温报警、PID自动控制功能。

2. 采用双窗口红绿两种颜色，上窗口测量值红色，下窗口设定值绿色，LED显示。 

3. 智能微机可修正温度测量值偏差,使数显分辨率达到0.1℃~0.01℃

4. 特殊用户PID可自调。

5. 有内、外循环，外循环可将槽内恒温液体外引，建立第二恒温场。

6. 有工作时间定时功能，当达到定时后2秒内会自动报警（长鸣），提醒用户

7. 有剩余时间掉电记忆功能。

四、 操作步骤：
1． 在槽内加入液体介质，液体介质液面不能低于工作台板30mm。

2． 液体介质的选用：

A． 室温＋8℃－80℃时，液体介质一般选用纯净水。

B． 工作温度80℃－90℃时，液体介质一般选用15%甘油水溶液。

C． 工作温度95℃以上时，液体介质一般选用油，并且所选择油的开杯闪点值应当高于工作温度15℃以上。（注：这里工作温度指的是槽内液体介质要达到的温度）

3． 循环泵的连接：

A． 内循环泵的连接，将出液管与进液管用软管连接即可（随机配一根软管）。

B． 外循环泵进行外循环的连接，将出液管用软管接在槽外容器进口，将进液管接在槽外部容器出口。参见图1：控制面板左侧面示意图。

[image: image5.png]



[image: image6.png]i . LG}

wERE  ER2 EFRFX



                            

               图1：控制面板左侧面示意图

4． 使用数控超级恒温槽时，如工作温度＞90℃时，建议循环泵外接管采用金属管。

5． 插上电源，开启“电源”及水泵开关。参见图2：控制面板背面示意图。


                     图2：控制面板背面示意图

6． 仪器操作方法：参见图3：操作面板示意图。

[image: image1.png]8 BT

[b hazse CaER>





                             图3. 操作面板示意图

6.1、温度设定：

按“功能键”进入温度设定值设定状态，显示窗口1显示提示符号为红色“SP”字样。显示窗2出现绿色000.0且数码管末位闪烁，按“移位键”可以将闪烁位置移动到小数点位、个位、十位、百位。可按“加数键”和“减数键”设置闪烁位置的数字。设置完毕后，按“功能键”退出。自动保存设定的数据。参见图4：温度设定界面。

[image: image2.png][b hazse CaER)





                      图4：温度设定界面。

6.2、时间设定：参见图5：时间设定界面。

      按“功能键”2次，红色窗口显示“ST”，绿色窗口末位在闪烁，按“加数键”或“减数键”设定您所需的定时时间，设定完毕后按“功能键”退出，自动保存数据后，设备开始工作。时间设定范围：1分~99小时59分。如果设定为00.00，则没有时间的限制，为长时间工作状态。时间设定好后，当工作达到定时后2秒内会自动报警（长鸣），提醒用户工作时间已到。此时按任意键可消除蜂鸣声。

[image: image3.png]7 mrgrar

8 BEIETIT

[b hazse CaER)





                           图5：时间设定界面

     6.3、测量参数修正：参见图6：测量参数修正界面

         长按“功能键”5秒以上后。进入其他参数设定状态。再按一次“功能键”后出现如下界面：显示窗1显示字样，显示窗2显示000.0且最后一位数字闪烁。

[image: image4.png]7 mrgrar

8 BEIETIT

[b hazse CaER)





                       图6： 测量参数修正界面

修正方法：启动设备后到达设定温度后，使用水银柱温度计或其他温度计测定槽内温度值，然后减去显示温度值，得到修正值。即：修正值=测定温度值-显示温度值。

如果得到的修正值为0.1℃，则将显示窗2内的数据设定为000.1即可。然后长按“功能键”5秒以上，退出设置，自动保存数据。

6.4、其它参数说明（用户不得随意修改以下参数）：

a、　T：表示时间比例周期　P：表示时间比例带

　        Ｉ：表示积分系数　         d：表示微分系数

b、按“功能键”5秒后自动进入其他参数设定值状态，此时测量窗口显示“SC”字样，按“加数键”或“减数键”设定您所需的参数，再按“设定功能键”，测量值窗口显示“T”字样，按“加数键”或“减数键”设定您所需的参数，以此类推到全部参数修改完整，再按“功能键”5秒又恢复正常控制状态，并保存各设定值。这些数据在出厂前已经设定，用户不需要再设定,否则会造成设备运行异常。

注：1.设定您所需的工作温度和其它参数结束时,并在15秒以内再按

“功能键”保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。

        2.一般情况下,除测量值修正可以修改外，不得修改其他参数。

五、使用注意事项：

1、使用前槽内应加入液体介质。

2、电源：220V/AC  50Hz电源功率要大于仪器的总功率，必须有良好的＂接地＂。

3、仪器应安置于通风干燥处，后背及两侧离开障碍物３００mm距离。

4、使用完毕，所有开关置关机状态，拔下电源插头，把槽内液体倒掉并擦干水渍。

5、在60℃以上高温时，当心碰着恒温槽表面，以免烫手。

    六、装箱清单

1、主机                1台       4、说明书                  1份

2、电源线              1根       5、保修卡                  1份

3、盖板                1块       6、合格证                  1份
7、保险丝
              2只

进水管





出水管









1

